НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ

### Методика повірки

### Вимірювачі електричного опору

METROLOGY

### Verification procedure

Electric resistance meters

Чинний від ____________

- Сфера застосування

1.1 Цей стандарт поширюється на вимірювачі електричного опору електричного опору постійному струму в діапазоні від 0,1 Ом до 100 МОм з основною відносною похибкою вимірювання від 0,01 % (далі – вимірювачі) та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та проведення повірки, обробку результатів вимірювань та оформлення результатів повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює тип засобів вимірювальної техніки), а також для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог (2(.

1.3 Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, які відповідно до (1( здійснюють повірку вимірювачів електричного опору.

1.4 Під час повірки вимірювачів необхідно додатково керуватись вимогами експлуатаційних документів (далі – ЕД) на прилади та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал приладів визначають згідно з (4(.

1.6 Повірка вимірювачів, які не застосовують у сфері законодавчо регульованої метрології, може здійснюватися згідно із цим стандартом на добровільних засадах.

1.7 Вимоги щодо безпеки повірки викладено в розділі 9 цього стандарту.

- Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ EN 61010–1:2014 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки

ДСТУ OIML R 34:2014. Метрологія. Класи точності засобів вимірювальної техніки (OIML R 34:1979, IDT)

ДСТУ 2681-84 Метрологія. Терміни та визначення

ГОСТ 22261–94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

- Терміни та визначення понять

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в (1( та терміни, визначення, позначення і скорочення за ДСТУ 2681.

- Познаки та скорочення

Познаки та скорочення, вжиті надалі в цьому стандарті, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Познаки та скорочення

| Познаки та скорочення |  |
| --- | --- |
| ∆ | основна абсолютна похибка |
|  | результат вимірювання |
|  | дійсне значення величини |
|  | основна відносна похибка |
| ЗВТ | засіб вимірювальної техніки |
| ЕД | експлуатаційні документи |

5 Операції повірки

5.1 Під час проведення повірки вимірювачів (далі – повірка) виконують операції, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 – Операції повірки

| Найменування операції повірки | Номер пункту стандарту | Проведення операції під час періодичної (позачергової) повірки | Проведення операції під час повірки після ремонту |
| --- | --- | --- | --- |
| Зовнішній огляд | 11.1.1 | + | + |
| Перевірка електричної міцності ізоляції | 11.2.1 | - | + |
| Визначення опору ізоляції | 11.2.2 | - | + |
| Опробування | 11.2.3 | + | + |
| Визначення основної відносної похибки вимірювання електричного опору | 11.3.4 | + | + |

5.2 У разі отримання негативних результатів будь-якої з операцій повірка припиняється, вимірювачі визнаються не придатним до застосування.

6 Засоби повірки

6.1 Вимоги до основних засобів повірки (еталонів).

6.1.1 Перелік еталонів, засобів повірки та допоміжного обладнання, а також операції повірки (пункти цього стандарту), під час яких їх застосовано, зазначено в Таблиці 3 та Таблиці 4.

Дозволяється застосування інших еталонів та засобів повірки, що забезпечують повірку з необхідною точністю.

Таблиця 3 – Еталони, необхідні для проведення повірки

| Пункт(и) стандарту | Назва еталона, метрологічні характеристики |
| --- | --- |
| 11 | Магазин електричного опору Р327 діапазон вимірювань електричного опору від 0,1 Ом до 111111,0 Ом, розширена невизначеність вимірювання не менше 0,003 % |
| 11 | Магазин електричного опору Р40108 Діапазон вимірювань електричного опору від 100 кОм до 1111 МОм, розширена невизначеність вимірювання не менше 0,006 % |

Таблиця 4 – Засоби повірки, допоміжне обладнання, необхідні для проведення повірки

| Пункт (и) стандарту | Засоби повірки, допоміжне обладнання, метрологічні або основні технічні характеристики |
| --- | --- |
| 8 | Барометр спеціальний БАММ-1, діапазон вимірювань від 80 кПа до 108 кПа, абсолютна похибка ± 0,2 кПа |
| 8 | Термогігрометр Testo 608-H1, діапазон вимірювань відносної вологості - від 0 % до 100 %, розширена невизначеність вимірювань відносної вологості ± 3,5 %, абсолютна похибка вимірювання відносної вологості ± 3 %, діапазон вимірювань температури від 0 оС до 50 оС, розширена невизначеність вимірювань температури ± 0,6 оС, абсолютна похибка вимірювання температури ± 0,5 оС |
| 11 | Універсальна пробійна установка УПУ-10, частота 50 Гц; потужність не менше 500 В·А; діапазон відтворюваних значень напруги до 10 кВ, відносна похибка ( = ± 0,01 % |
| 11 | Мегаомметр М1101М, Діапазон вимірювань до 1000 МОм, напруга 500 В, клас точності 1,0 |

Примітка 1. Співвідношення між розширеною невизначеністю вимірювань за певної довірчої ймовірності, що забезпечує еталон(-и), та максимально допустимою похибкою приладу, що підлягає повірці, повинно становити не менше ніж 1:3.

Примітка 2. Еталони повинні бути калібровані з дотриманням міжкалібрувальних інтервалів. Простежуваність еталонів повинна бути документально підтверджена.

Еталони повинні відповідати вимогам, встановленим ДСТУ OIML D 8, ДСТУ OIML D 23.

Примітка 3. Засоби повірки повинні мати чинні свідоцтва про повірку або сертифікати/свідоцтва про калібрування.

Примітка 4. Метрологічні та технічні характеристики допоміжного обладнання, необхідного для проведення повірки, повинні бути документально засвідчені. Вимоги до допоміжного обладнання встановлено в ДСТУ OIML D 23.

#### 7 Вимоги до кваліфікації персоналу

7.1 Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки вимірювачів, повинен мати професійну підготовку в галузі метрології, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра, бакалавра, магістра за інженерно-технічними спеціальностями, пройти навчання та стажування, як персонал, який проводить повірку, та досвід роботи не менше ніж один рік.

7.2 Під час проведення повірки необхідно дотримуватися вимог щодо безпеки умов праці, охорони навколишнього середовища, наведених в експлуатаційних документах на основні засоби повірки та вимірювачі, що проходять повірку.

7.3 Роботи повинні виконувати фахівці, які мають групу з електробезпеки не нижче III та пройшли інструктаж з охорони праці.

8 Умови проведення повірки

Під час проведення повірки повинні бути виконані такі умови:

- температура навколишнього середовища, ( С: 	20 ± 5;

- атмосферний тиск, кПа:					від 84 до 106,7;

- відносна вологість повітря, %:				від 25 до 80;

або інші умови, які зазначені в ЕД на прилади.

Умови проведення повірки повинні бути задокументовані у протоколі повірки, форму та вимоги до змісту якого наведено в додатку А до цього стандарту.

9 Вимоги щодо безпеки

9.1 Під час проведення повірки необхідно дотримуватися вимог щодо безпеки умов праці, охорони навколишнього середовища, наведених в ЕД на прилади, еталони та засоби повірки.

9.2 Процес проведення повірки не належить до робіт зі шкідливими або особливо шкідливими умовами праці.

9.3 При проведенні повірки приладів повинні бути дотримані відповідні вимоги щодо електробезпеки, які встановлені в ДСТУ EN 61010-1 та ГОСТ 22261.

9.4 Персонал, який проводить повірку, повинен пройти інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки, в тому числі і на робочому місці.

9.5 Приміщення, в якому проводиться повірка, повинне бути обладнане протипожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння.

9.6 До повірки допускаються фахівці, що вивчили інструкцію з техніки безпеки на робочому місці, принципи дії ЗВТ і пройшли інструктаж з охорони праці в установленому порядку.

10 Підготовка до проведення повірки

10.1 Перед проведенням повірки необхідно:

- пересвідчитись у наявності метрологічного марковання за результатами оцінки відповідності для тих вимірювачів, що введені в обіг після введення технічного регламенту (5( або свідоцтва про попередню повірку, відбитка повірочного тавра тощо;

- перевірити наявність документів, що підтверджують результати калібрування еталона та повірки чи калібрування допоміжних засобів повірки;

- підготувати еталон та допоміжні засоби відповідно до їх ЕД та підключити згідно із схемою підключення, наведеною в додатку Б до цього стандарту.

10.2 Перед проведенням повірки ЗВТ, еталони та допоміжне обладнання (за необхідності) підлягають заземленню. Під’єднання затискачів захисного заземлення до контуру заземлення повинно виконуватись раніше інших під’єднань, а від’єднання – після всіх від’єднань.

10.3 Перед проведенням повірки необхідно витримати прилади в умовах, які вказані у 8.

10.4 Перед проведенням повірки необхідно підключити еталон до джерела живлення або мережі змінного струму 220 В, 50 Гц, включити та прогріти його певний час, який має бути вказаний в його ЕД.

11 Проведення повірки

11.1 Зовнішній огляд

11.1.1 Зовнішній огляд проводять візуально.

11.1.2 Результати вважаються задовільними, якщо під час зовнішнього огляду встановлено:

- наявність пломб підприємства виробника (сервісної служби, уповноваженої виробником) та установлених під час повірки, у місцях пломбування, що визначені ЕД на прилади з метою недопущення несанкціонованого втручання;

- відсутність зовнішніх пошкоджень вимірювачів, які можуть вплинути на їх роботу (пошкодження корпусу, затискачів тощо);

- відсутність дефектів, що ускладнюють зчитування марковання вимірювачів;

- відсутність всередині вимірювачів будь-яких предметів або незакріплених деталей;

- всі закріплюючі гвинти повинні бути в наявності, а механічні елементи добре закріплені;

11.1.3 Маркування повинно відповідати вимогам ЕД.

11.1.4 Результати зовнішнього огляду документують в протоколі повірки.

11.2 Перевірка працездатності

Перед проведенням повірки необхідно забезпечити наявність заземлення для всіх засобів повірки згідно з ЕД на них.

Для перевірки працездатності здійснюють такі операції:

11.2.1 Випробування електричної міцності ізоляції.

Вимоги щодо випробування електричної міцності ізоляції повинні бути викладені в ЕД на вимірювачі.

Випробування електричної міцності ізоляції вимірювачів проводять за:

- температури навколишнього середовища – від 15 °C до 25 °C;

- відносній вологості повітря – від 25 % до 80 %.

Під час випробувань ізоляція не повинна підпадати під вплив пилу та вологості. Випробування електричної міцності ізоляції вимірювачів проводять за допомогою пробійної установки УПУ-10 згідно з ЕД.

Випробування вважають позитивними, якщо не виникло повного пробою або поверхневого перекриття ізоляції.

11.2.2 Вимірювання електричного опору ізоляції

Вимоги щодо вимірювання електричного опору ізоляції повинні бути викладені в ЕД на прилади.

Вимірювання опору ізоляції проводять за допомогою мегаомметра при напрузі (100-500) В.

11.2.3 Опробування

При опробуванні приладу необхідно впевнитись у справності перемикачів декад та інших комутаційних пристроїв.

Прилад не повинен мати жодної з вказаних нижче несправностей:

- нечітка фіксація перемикачів, неможливість встановлення перемикачів хоча б у одне з передбачених конструкцією положень;

- неспнеравність комутаційних пристроїв;

- провертання кріплень перемикачів.

# Результат перевірки вважається позитивним, якщо не виявлено порушень функціонування приладу в режимі вимірювання електричного опору.

# При опробуванні вимірювача перевіряють справність ланцюгів між зажимами вимірювального ланцюга і джерела живлення. З цією метою до затискачів по черзі підключають комбінований прилад в режимі вимірювання опору і переміщаючи перемикачі вимірювальних і регулювальних декад, переконуються в справності відповідних ланцюгів і перемикачів.

11.3 Визначення метрологічних характеристик.

11.3.1 Визначення основної абсолютної похибки вимірювача при вимірюванні електричного опору постійному струму.

Для визначення основної абсолютної похибки при вимірюванні електричного опору постійному струму використовується метод прямих вимірювань.

11.3.1.1 Збирають електричну схему, показану в Додатку Б.

11.3.1.2 Встановлюють на приладі цифровому режим вимірювання електричного опору постійному струму.

11.3.1.3 До входу приладу цифрового під’єднують еталон магазин електричного опору Р327 або  (в залежності від значення опору постійного струму, що контролюють) еталон магазин електричного опору Р40108 та встановлюють наступне значення опору: 10 %; 25 %; 50 %; 75 %; 90 % діапазону вимірювання.

Отримані результати вимірювань заносять до протоколу повірки (Додаток А) для подальшої обробки згідно з пунктом 12 цієї методики.

12 Обробка результатів вимірювання

12.1 Результати вимірювань та розрахунків та інші дані, отримані під час проведення повірки, повинні бути задокументовані в протоколі повірки.

12.2 За результатом вимірювання визначають основну абсолютну похибку  вимірювача за формулою

, 	(1)

де  – результат вимірювання опору;

– дійсне значення опору.

Основну відносну похибку визначають за формулою, %:

. 	(2)

12.3 Результати розрахунків заносять до протоколу повірки, форма якого наведена в Додатку А.

13 Оформлення результатів повірки

13.1 Результати повірки ЗВТ вважають позитивними, якщо їх метрологічні і технічні характеристики відповідають вимогам  технічного регламенту [5].

13.2 Позитивні результати повірки вимірювачів засвідчують відбитком повірочного тавра на приладах чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі ЕД та/або оформленням свідоцтва про повірку за формою згідно з додатком 2 до (2(.

13.3 З метою запобігання несанкціонованому втручанню, доступу до елементів або функції приладів, за результатами повірки вимірювачі пломбують.

13.4 У разі якщо за результатами повірки вимірювачі визнано таким, що не відповідають встановленим вимогам, анулюють свідоцтво про повірку на вимірювач та (або) гасять попередній відбиток повірочного тавра, та оформлюють довідку про непридатність на прилади за формою згідно з додатком 4 до (2(.

13.5 Копії свідоцтв про повірку або довідок про непридатність зберігають протягом 10 років.

13.6 За результатами експертної повірки персонал, що проводив повірку, складає висновок у довільній формі, який затверджує керівник організації виконавця.

У висновку зазначаються результати повірки вимірювачів в обсязі, визначеному в заяві на проведення експертної повірки.

13.7 За результатами інспекційної повірки складають довідку згідно з додатком 5 [2], яку підписує персонал, що проводив повірку, та керівник організації виконавця.

Додаток А

(обов’язковий)

ФОРМА ПРОТОКОЛУ ПОВІРКИ

ПРОТОКОЛ ПОВІРКИ		Лист      	Листів

| Назва та адреса лабораторії |  |
| --- | --- |
| Замовник |  |
| № | від |  |
| Метод повірки |  |
| Назва ЗВТ | вимірювач електричного опору |
| Тип ЗВТ |  | Зав. № |  |
| Застосовані засоби вимірювальної техніки, еталони та допоміжне обладнання (основні метрологічні характеристики, та невизначеність вимірювань): |
| Умови проведення повірки |
| t, °C |  | % |  | P, кПа |  |
| 1 Зовнішній огляд |
| Відповідність комплектності експлуатаційних документів ___________________________________________________________________________ Відповідність марковання експлуатаційних документів ___________________________________________________________________________ Відсутність механічних пошкоджень ___________________________________________________________________________ Справність перемикачів та комутаційних пристроїв ___________________________________________________________________________ Відсутність незакріплених предметів у середині приладів Висновок: ___________________________________________________________________________ |
| 2 Випробування електричної міцності ізоляції та вимірювання електричного опору ізоляції |
| Назва електричного кола | Значення випробувальної напруги | Значення опору ізоляції, МОм |
|  |  | Дійсне | Допустиме |
| Коло живлення – корпус | Напруга змінного струму частотою 50 Гц протягом 1 хвилини |  |  |
| Корпус – кола струму та напруги |  |  |  |

Висновок: __________________________________________________________________

3 Перевірка функціонування

Висновок: ____________________________________________________________

4 Визначення основної абсолютної похибки вимірювача при вимірюванні електричного опору

| № п/п | Дійсне значення | Результат вимірювання | Значення основної абсолютної похибки | Допустимі границі основної абсолютної похибки | Значення основної відносної похибки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Висновок: _______________________________________________________________

Висновок за результатами повірки:

| Прилад (тип, зав. №) визнається придатним до застосування |  |
| --- | --- |
| відповідно до | ЕД |

| Посада |  | Підпис |  | Прізвище, І.Б. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ДОДАТОК Б

(обов’язковий)

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Рисунок Б.1 – Eлектрична схема вимірювання електричного опору постійному струму

ДОДАТОК В

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

(1( Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

(2( Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08 лютого 2016 року № 193, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за N 278/28408.

(3( Критерії, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 23.09.2015 № 1192, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2015 р. за № 1213/27658

(4( Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями, затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України13.10.2016 № 1747, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 р. за № 1417/29547

(5( Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94

Код УКНД 17.220.20

Ключові слова: вимірювач електричного опору, методика повірки, клас точності, законодавчо регульовані засоби

# Text boxes

Еталон

Вимірювач електричного опору, що повіряється