НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ _______:2017

Метрологія

#### Методика повірки

#### КАЛОРИМЕТРИ СПАЛЮВАННЯ БОМБОВІ

(Проект, перша редакція)

Київ
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група Національного наукового центру «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ ДП «УкрНДНЦ» від ____ _________ 201_ р. № ____ з 201__-___-___

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить ___                                                        .

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу                                          чи уповноваженої ним особи

__________, 2017

ЗМІСТ

|  | С. |
| --- | --- |
| Вступ |  |
| 1 Сфера застосування…………………………………………………….………….. | 1 |
| 2 Нормативні посилання ………………………………………………………….… | 2 |
| 3 Терміни та визначення понять…………………………………………………… | 3 |
| 4 Познаки та скорочення……………………………………………………………… 5 Операції повірки…………………………………………………………………….... 6 Засоби повірки………………………………………………………………………. 7 Вимоги до кваліфікації персоналу………………………………………………… 8 Умови проведення повірки………………………………………………………… 9 Вимоги щодо безпеки....................................................................................... 10 Підготовлення до проведення повірки……………………….….…………..… 11 Проведення повірки…………………………………………….………………… 12 Обробка результатів вимірювання……………………………….………….…. 13 Оформлення результатів повірки……………………………….………….….. | 3 3 4 6 7 7 8 9 12 16 |
| Додаток А (обов’язковий) Вимоги до протоколу повірки .………………………. Додаток Б (довідковий)…… Додаток В (довідковий) Бібліографія …........................................................... | 19 21 |

0 ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (  калориметрів спалювання бомбових (далі – калориметр), що перебувають в експлуатації.

Під час розроблення стандарту було застосовано ДСТУ ISO 1928.

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

Метрологія

#### Методика повірки

КАЛОРИМЕТРИ СПАЛЮВАННЯ БОМБОВІ

Metrology

## Verification procedure

BOMB CALORIMETERS

Чинний від ____________

- СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на калориметри спалювання бомбові (далі – калориметр) та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та проведення повірки, обробку результатів вимірювань та оформлення результатів повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту, а також може застосовуватися при проведенні позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог (2(.

1.3 Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, які відповідно до (1( здійснюють повірку калориметрів.

1.4 Під час повірки калориметрів необхідно додатково виконувати вимоги експлуатаційних документів на калориметри та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал для калориметрів визначають згідно з (4(.

1.6 Повірка калориметрів, які не застосовують у сфері законодавчо регульованої метрології, може здійснюватися згідно із цим стандартом на добровільних засадах.

1.7 Вимоги щодо безпеки повірки викладено в розділі 9 цього стандарту.

- НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки

ДСТУ ISO 1928 Палива тверді мінеральні. Визначення найвищої теплоти згоряння методом спалювання в калориметричній бомбі та обчислення найнижчої теплоти згоряння

ДНАОП 0.00-1.07.-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

- ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в (1, 6, 7( та ДСТУ ISO 1928.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ЕД – експлуатаційні документи;

ЕК – енергетичний еквівалент калориметра;

qет –  питома енергія згоряння еталонної міри;

qi – і-й результат вимірювання питомої енергії згоряння еталонної міри;

– середнє арифметичне значення результатів вимірювання питомої енергії згоряння;

S – значення середнього квадратичного  відхилу результату вимірювання енергії згоряння еталонної міри;

Δq – відхил середнього арифметичного значення результатів  вимірювання питомої енергії згоряння еталонної міри від значення питомої енергії згоряння, наведеного в сертифікаті на міру;

Δ – абсолютна похибка результату вимірювання питомої енергії згоряння;

δ – відносна похибка результату вимірювання питомої енергії згоряння;

N – кількість вимірювань

5 ОПЕРАЦІЇ ПОВІРКИ

5.1 Під час проведення повірки калориметрів (далі – повірка) виконують операції, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Операції повірки

| Ч.ч. | Назва операції повірки | Номер пункту стандарту | Проведення операції під час повірки після ремонту | Проведення операції під час періодичної (позачергової) повірки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготовка до повірки | 10 | + | + |
| 2 | Зовнішній огляд | 11.1 | + | + |
| 3 | Перевірення працездатності | 11.2 | + | + |
| 4 | Визначення метрологічних характеристик | 11.3 | + | + |

5.2 Результати операцій повірки документують в протоколі повірки, вимоги до змісту якого наведено у додатку А.

5.3 У разі отримання негативних результатів буд-якої з операцій повірку припиняють, а калориметр визнають непридатним до застосування.

6 ЗАСОБИ ПОВІРКИ

6.1 Перелік еталонів, засобів повірки та допоміжного обладнання, які , застосовують під час виконання повірки, зазначено в таблиці 2 та таблиці 3.

Таблиця 2 – Еталони, необхідні для проведення повірки

| Пункт стандарту | Назва еталона, метрологічні характеристики |
| --- | --- |
| 11.3 | Еталонна міра питомої енергії згоряння (далі – міра) на основі високочистої бензойної кислоти. Розширена невизначеність вимірювання питомої енергії згоряння, наведеного в сертифікаті, не більше 7,5 кДж/кг (коефіцієнт охоплення k = 2). |

Таблиця 3 – Засоби повірки, допоміжне обладнання, необхідні для проведення повірки

| Пункти стандарту | Засоби повірки, допоміжне обладнання, метрологічні або основні технічні характеристики |
| --- | --- |
| 8 | Засіб вимірювання температури навколишнього повітря з розширеною невизначеністю вимірювання температури 0,5 ºС (коефіцієнт охоплення k = 2) у діапазоні від 15 ºC до 30 ºC |
| 8 | Засіб вимірювання відносної вологості навколишнього повітря з розширеною невизначеністю вимірювання відносної вологості 7 % (коефіцієнт охоплення k = 2) у діапазоні від 15 % до 95 % |
| 8 | Засіб вимірювання атмосферного тиску з розширеною невизначеністю вимірювання атмосферного тиску 0,2 кПа (коефіцієнт охоплення k = 2) у діапазоні від 80 кПа до 106,6 кПа |
| 10; 11.2; 11.3 | Манометр, діапазон вимірювання від 0,0 МПа до 4,0 МПа, розширена невизначеність вимірювання тиску не більше 0,04 МПа (коефіцієнт охоплення k = 2) |
|  | Ваги аналітичні з верхньою границею зважування не менше 20 г, роздільна здатність не більше ніж 0,1 мг. Розширена невизначеність не більше 0,3 мг (коефіцієнт охоплення k = 2) |
|  | За необхідності, ваги для зважування калориметричної посудини з водою з роздільною здатністю не більше 0,1 г. Розширена невизначеність не більше 0,02 % (коефіцієнт охоплення k = 2). |
|  | Прес-форма для виготовлення брикетів |
|  | Редуктор високого тиску для кисню типу РК-70 з двома манометрами типу МТ-2 і діапазонами вимірювань: від 0 МПа до 25,0 МПа – на вході та від 0 МПа до 15,0 МПа – на виході регулятора тиску. |
|  | Кисень високого тиску для заповнення бомби до 3,04 МПа із об’ємною часткою кисню не менше 99,5 %, який отримано методом глибокого охолодження повітря. |

Дозволяється застосування інших еталонів та засобів повірки, що забезпечують повірку з необхідною точністю.

Примітка 1. Співвідношення між розширеною невизначеністю вимірювань за певної довірчої ймовірності, що забезпечує еталон (міра), та максимально допустимою похибкою вимірювання калориметра, що підлягає повірці, повинно становити не менше ніж 1:5.

Примітка 2. Еталон повинен бути калібрований з дотриманням міжкалібрувальних інтервалів. Простежуваність еталона повинна бути документально підтверджена.

Еталон повинен відповідати вимогам, встановленим ДСТУ OIML D 8, ДСТУ OIML D 23

Примітка 3. Засоби повірки повинні мати чинні сертифікати про калібрування.

Примітка 4. Метрологічні та технічні характеристики допоміжного обладнання, необхідного для проведення повірки, повинні бути документально засвідчені. Вимоги до допоміжного обладнання встановлено в ДСТУ OIML D 23.

#### 7 ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

7.1 Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки калориметрів, повинен мати професійну підготовку в галузі метрології, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра, бакалавра, магістра за інженерно-технічними спеціальностями, досвід роботи не менше ніж один рік.

7.2 Роботи з повірки калориметрів повинні виконувати фахівці, які в установленому порядку пройшли інструктаж з охорони праці,  ознайомлені з вимогами щодо безпеки умов праці, наведеними в ЕД на еталони та засоби повірки.

7.3 Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки калориметрів, повинен відповідати вимогам (3(.

8 УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПОВІРКИ

8.1 Під час проведення повірки дотримуватися наступних умов:

- температура навколишнього повітря – від 18 ºC до 28 ºC;

- відносна вологість повітря – від 30 % до 80 %, без конденсації;

- атмосферний тиск – від 96 кПа до 104 кПа;

- зміна температури за час повірки калориметрів не повинна перевищувати  0,5 ºC за годину.

8.2 Умови проведення повірки повинні бути документовані  у протоколі повірки.

9 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

9.1 При проведенні повірки калориметрів необхідно дотримуватися вимог безпеки згідно з ДНАОП 0.00-1.21, вимог щодо безпеки, що діють на підприємстві, а також вказівок щодо вимог безпеки умов праці, охорони навколишнього середовища, наведених в ЕД на еталони, засоби повірки, допоміжне обладнання та калориметри, що підлягають повірці.

9.2 При роботі з киснем, який знаходиться під тиском, необхідно дотримуватися ДНАОП 0.00-1.07.

При повірці повинен використовуватися кисень, який отримано методом глибокого охолодження повітря.

Заборонено використовувати кисень, який отримано електролізом води.

9.3 Заборонено нахилятися над калориметром під час підпалювання зразка міри енергії згорання.

9.4 Приміщення, в якому проводиться підготовка до повірки калориметра повинне бути обладнане загальною припливно-витяжною вентиляцією.

10 ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ПОВІРКИ

Перед проведенням повірки необхідно:

10.1 Перевірити наявність свідоцтва на калориметр про попередню повірку;

10.2 Перевірити комплектність калориметра відповідно до ЕД на нього;

10.3 Перевірити наявність сертифікатів калібрування еталона, сертифікатів калібрування або свідоцтв про повірку засобів повірки  та допоміжного обладнання, які використовують під час повірки;

10.4 Перевірити наявність документу, що підтверджує випробування калориметричної бомби під гідравлічним тиском 10,8 МПа.

10.5 Підготувати еталони, засоби повірки та допоміжне обладнання відповідно до їх ЕД;

10.6 Перевірити наявність матеріалів, хімічних реактивів, які використовуються при повірці відповідно до ЕД на калориметр, який подається на повірку (інформацію щодо властивостей речовин та матеріалів, які можуть застосовуватися при повірці, наведено у додатку Б);

10.7 Підготувати калориметр, що подається на повірку, відповідно до ЕД на нього. Перевірити наявність заземлення для калориметра згідно з ЕД на нього.

10.8 Результати перевірки вважаються задовільними за умови позитивних результатів перевірки за пунктами 10.1 – 10.7.

11 ПРОВЕДЕННЯ ПОВІРКИ

11.1 Зовнішній огляд

11.1.1 Зовнішній огляд проводять візуально.

11.1.2 Результати вважаються задовільними, якщо під час зовнішнього огляду встановлено:

- наявність метрологічного маркування для калориметрів, що введені в обіг за результатами оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки згідно з Технічним регламентом (5(, або свідоцтва про попередню повірку, відбитка повірочного тавра тощо;

- відсутність зовнішніх пошкоджень бомби калориметра;

- відсутність дефектів системи заповнення калориметричних бомб киснем.

11.2 Перевірка працездатності

11.2.1 Для перевірки працездатності здійснюють такі операції:

- перевіряють функціонування ваг;

- перевіряють функціонування обладнання для заповнення калориметричної бомби киснем;

- перевіряють функціонування калориметра.

11.2.2 Результати перевірки вважають задовільними, якщо обладнання функціонує.

11.3 Визначення метрологічних характеристик

11.3.1 Підготовка калориметричної бомби та калориметра до вимірювань.

11.3.1.1 Для бомб із внутрішнім об’ємом 300 мл  виготовляють брикети із міри енергії згоряння на основі бензойної кислоти (не менше 6 зразків) вагою (1,00 ( 0,01) г. Бензойна кислота повинна  бути попередньо висушена в ексикаторі над фосфорним ангідридом (Р2О5) на протязі не менше 24 годин. Можливо використання інших препаратів: окис алюмінію (Al2O3), окис барію (BaO) або окис кальцію (CaO). Брикети виготовляють за допомогою прес-форми.

11.3.1.2 Зважують брикет бензойної кислоти на аналітичних вагах. Похибка зважування брикету не повинна перевищувати ( 0,02 %.

11.3.1.3  Зважують запальний дріт. Похибка зважування не повинна перевищувати ( 2,0 %.

11.3.1.4 Розміщують брикет бензойної кислоти з тиглем у тримачі бомби.

11.3.1.5  Прив’язують або міцно прикріпляють бавовняну нитку до запалювального дроту, приводять бавовняну нитку у контакт із пробою.

11.3.1.6 Переконуються, що розміщення тигля у зібраній бомбі симетричне відносно стінок бомби.

11.3.1.7 Вводять у бомбу необхідну кількість дистильованої води – (1,0 ( 0,1) см3 на 1 г проби бензойної кислоти.

11.3.1.8 Збирають бомбу та приєднують до системи заповнення бомби киснем,  заправляють киснем бомбу киснем до тиску 3,04 МПа.

11.3.1.9  Всі наступні операції з підготовки до досліду виконують згідно до настанови з експлуатації на відповідну модель калориметра.

11.3.2 Визначення  метрологічних характеристик калориметра.

Для визначення метрологічних характеристик калориметра здійснюють   вимірювань енергії згоряння 6 брикетів бензойної кислоти. Для кожної конкретної моделі калориметра послідовність операцій з вимірювання питомої енергії згоряння міри виконується згідно до настанови з експлуатації. Усі результати вимірювань фіксують.

11.3.3  Після завершення кожного вимірювання проводять наступні операції.

11.3.3.1 Виймають бомбу із калориметра

11.3.3.2 Відкривають вихідний клапан та повільно знижують тиск;

розкривають бомбу;

11.3.3.3 Уважно проводять огляд внутрішньої частини бомби, тигля та твердих залишків.

11.3.3.4 Припиняють експеримент, якщо є неспалена частина проби або будь-який наліт сажі;

11.3.3.5 Дістають усі шматки дроту запалювання, що не згоріли та зважують їх. Похибка вимірювання не повинна перевищувати ( 2,0 %.

12 ОБРОБЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ

12.1 Результати вимірювань та розрахунків, отримані під час проведення повірки, повинні бути задокументовані в протоколі повірки.

12.2 Для автоматизованих калориметрів з процесором або комп’ютером обробку результатів проводять зі застосуванням програмного забезпечення зі складу калориметра.

12.3 Обробка результатів вимірювань для неавтоматизованих  калориметрів

12.3.1 Для неавтоматизованих калориметрів типу В-08МА "НМ" значення питомої енергії згоряння q1,i у кожному (i-му) вимірюванні розраховують за формулою:

(1)

де: ЕК - енергетичний еквівалент калориметра, Дж/град;

- підвищення температури калориметра під час i-го вимірювання, °С.

- маса брикету бензойної кислоти для  i-го вимірювання, г;

z – ціна поділки шкали термометра;

– поправка для i-го вимірювання, яка розраховується за виразом: , Дж,

де: Q1,i – енергія, яка виділяється за рахунок згоряння частки  запального дроту, Дж;

Q2,i  –  енергія, яка виділяється при згорянні бавовняної нитки, Дж;

12.3.2  Значення енергії, яка виділяється  при згорянні  запального дроту розраховують за формулою:

Q1,i = q2·m1,i,                                       (2)

де:  q2 - значення питомої енергії згоряння дроту запалення, Дж/г;

m1,i – маса запалювального дроту, яка згоріла під час i-го вимірювання, визначають як різницю мас дроту до та після спалювання, г;

12.3.3 Розраховують значення енергії, яка виділяється  при спалюванні  бавовняної нитки за формулою:

Q3,i = q4·m2,i,  Дж,                                              (3)

де: q4 - значення питомої енергії згоряння бавовняної нитки, Дж/г;

m2,i – значення маси бавовняної нитки, яка згоріла під час i-го вимірювання, г.

12.3.4. Підвищення температури калориметра під час i-го вимірювання   визначають, як:

, °С,                                              (4)

де:  - кінцева температура калориметра в головному періоді, °С;

- кінцева температура калориметра в початковому періоді, °С.

- поправка на теплообмін;

12.3.5  Визначають поправку на теплообмін між калориметром та термостатом  за формулою:

,                               (5)

де:  – константа охолодження калориметра;

та  –  середні швидкості змінення температури (температурний хід) у початковому та кінцевому періодах відповідно за півхвилинний  термін, ºС;

и  – середні значення температури початкового та кінцевого періодах, відповідно, ºС;

і   – початкова температура початкового періоду  та кінцева температура кінцевого періоду, відповідно, ºС;

,  та  –  кількість вимірювань в початковому, головному та кінцевому періодах, відповідно.

– сума спостережень значень температури калориметра у головному періоді, ºС;

tj – значення температури калориметра при j – му спостереженні у головному періоді, ºС;

12.4 Визначення основної похибки калориметрів

12.4.1 Розраховують середнє арифметичне значення результату вимірювання питомої енергії згоряння бензойної кислоти, як:

, Дж/г;                                                  (6)

12.4.2 Визначають відхилення середнього арифметичного значення результату вимірювання питомої енергії згоряння бензойної кислоти калориметром від значення, що  наведено  в сертифікаті:

,  Дж/г;                                              (7)

12.4.3 Визначають середній квадратичний відхил результату вимірювання енергії згоряння бензойної кислоти за формулою:

, Дж/г;                                         (8)

12.4.4 Розраховують сумарний середній квадратичний відхил результату вимірювання питомої енергії згоряння еталонної міри за формулою:

, Дж/г ;                                       (9)

12.4.5 Розраховують коефіцієнт К за формулою:

,                                                (10)

де – 2,45 – коефіцієнт Стьюдента при довірчій  вірогідності Р = 0,95 та кількості вимірювань N=6;

12.4.6 Розраховують абсолютну похибку результату вимірювання питомої енергії згоряння еталонної міри за формулою:

, Дж/г;                                                (11)

12.4.7 Розраховують відносну похибку результату вимірювання питомої енергії згоряння еталонної міри за формулою:

δ = ± (Δ / qет) ·100 %;                                         (12)

12.5 Результат повірки вважається позитивним, якщо відносна похибка вимірювання калориметром, яка отримана за формулою (12), не перевищує 0,15 %  згідно з п. 9.8  ДСТУ ISO 1928.  Якщо визначена відносна похибка перевищує допустиме значення, необхідно виявити причини, які призвели до цього, усунути  їх та повторно провести серію із шести  вимірювань.

12.6 Якщо повторна серія дослідів не дала позитивних результатів, то калориметр признають непридатним до застосування.

13 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОВІРКИ

13.1 Позитивні результати повірки калориметрів засвідчують записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформленням свідоцтва про повірку калориметра за формою згідно з додатком 2 до (2(.

13.2 У разі, якщо за результатами повірки калориметр визнано таким, що не відповідає встановленим вимогам, анулюють попереднє свідоцтво про повірку калориметра, якщо воно є чинним на момент проведення повірки, або роблять відповідний запис в експлуатаційних документах, гасять попередній відбиток повірочного тавра та оформлюють довідку про непридатність за формою згідно з додатком 4 до (2(.

13.3 Копії свідоцтв про повірку або довідок про непридатність зберігають протягом 10 років.

13.4 За результатами експертної повірки персонал, що проводив повірку, складає висновок у довільній формі, який затверджує керівник організації виконавця.

У висновку зазначають результати повірки калориметра в обсязі, визначеному в заяві на проведення експертної повірки.

13.5 За результатами інспекційної повірки складають довідку згідно з додатком 5 до [2], яку підписує персонал, що проводив повірку, та керівник організації виконавця.

ДОДАТОК А

(обов’язковий)

#### Вимоги до змісту протоколу повірки

Протокол повірки повинен містити таку інформацію:

- назва документа: «Протокол повірки»;

- назва та адреса лабораторії;

- однозначна ідентифікація протоколу повірки (наприклад, серійний номер), а також ідентифікація на кожній сторінці з тим, щоб забезпечити визнання сторінки як частини протоколу повірки та, крім того, чітка ідентифікацію кінця протоколу повірки;

- дата проведення повірки;

- назва замовника;

- умови, за яких проводили повірку і які впливають на результати вимірювань;

- однозначна ідентифікація еталонів та засобів повірки (зокрема, якщо необхідно, назву виробника, познаки моделі або типу та серійні номери);

- основні метрологічні характеристики еталонів та засобів повірки ;

- опис та ідентифікація ЗВТ, що пройшли повірку;

- результат кожної операції повірки;

- результати повірки із зазначенням одиниць вимірювання та отриманих похибок;

- значення максимально допустимої похибки згідно з ЕД

- висновок про придатність чи не придатність до застосування;

- додаткова інформація за необхідності;

- прізвище та ініціали, посада та підпис особи, яка проводила повірку.

Примітка 1. Примірники протоколів повірки, виконані на папері, повинні мати нумерацію сторінок з зазначенням загальної кількості сторінок.

Примітка 2. Лабораторіям рекомендовано додавати заяву про те, що протокол повірки не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії (за необхідності).

ДОДАТОК Б

(довідковий)

Властивості речовин та матеріалів,

які можуть застосовуватися при повірці

1 Запальний дріт діаметром (0,1-0,2) мм:

із хромонікелевого сплаву, значення питомої енергії згоряння 3240 кДж/кг;

із константану, значення питомої енергії згоряння 3140 кДж/кг;

із міді, значення питомої енергії згоряння  2510 кДж/кг;

із сталі, значення питомої енергії згоряння 6690 кДж/кг

із  платини діаметром від 0,05 мм до 0,10 мм, значення питомої енергії згоряння кДж/кг 420

ДОДАТОК  В

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

(1( Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

(2( Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08 лютого 2016 року N 193, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за N 278/28408.

(3( Критерії, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 23.09.2015 № 1192, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2015 р. за № 1213/27658

(4( Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями, затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 13.10.2016 № 1747, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 р. за № 1417/29547

(5( Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94

[6] Міжнародний словник з метрології – Основні й загальні поняття та пов’язані з ними терміни (VIM). Видання 3 (JCGM200:2012)

[7] Міжнародний словник термінів у законодавчо регульованій метрології (VIML). OIML V1: 2013(E/F)

УКНД 17.200.10

Ключові слова: методика повірки, калориметр, калориметрична бомба, похибка калориметра, повірка калориметра.

__________________________________________________________________