НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

Метрологія

#### Методика повірки

Радіометри забрудненості альфа- та/або бета-активними
речовинами і радіометри спеціального призначення
(сигналізатори забрудненості) з аналогічними характеристиками

Metrology

Alpha- and / or beta-active contamination radiometers

substances and radiometers of special purpose

(pollution indicators) with similar characteristics

Чинний від ____________

- СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на радіометри забрудненості альфа- та/або бета-активними речовинами і радіометри спеціального призначення (сигналізатори забрудненості) з аналогічними характеристиками (далі – радіометри) та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та проведення повірки, обробку результатів вимірювань та оформлення результатів повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки, повірки після ремонту (що не змінює тип засобів вимірювальної техніки), а також можуть застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог (2(.

1.3 Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, які відповідно до (1( здійснюють повірку радіометрів.

1.4 Під час повірки радіометрів необхідно додатково керуватись експлуатаційними документами на радіометри та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал радіометрів  визначають згідно з (4(.

1.6 Повірка радіометрів , які не застосовують у сфері законодавчо регульованої метрології, може здійснюватися згідно із цим стандартом на добровільних засадах.

1.7 Вимоги щодо безпеки повірки викладено в розділі 9 цього стандарту.

- НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 7216:2011 Прилади радіаційного контролю навколишнього середовища. Дозиметри та радіометри радіаційного контролю. Класифікація й загальні технічні вимоги

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

- ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в (1(, (8(.

4 ОПЕРАЦІЇ ПОВІРКИ

4.1 Під час проведення повірки радіометрів (далі – повірка) виконують операції, що наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

| Ч.ч. | Найменування операції повірки | Номер пункту стандарту | Проведення операції під час періодичної (позачергової) повірки | Проведення операції під час повірки після ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішній огляд | 10.1 | + | + |
| 2 | Перевірка працездатності | 10.2 | + | + |
| 3 | Визначення метрологічних характеристик | 10.3 | + | + |
| 3.1 | Перевірка діапазону вимірювань поверхневої густини потоку частинок альфа- або бета- випромінювання та границі допустимої основної відносної похибки при вимірювані поверхневої густини потоку частинок альфа- або бета- випромінювання | 10.3.1 | + | + |
| 3.2 | Перевірка залежності чутливості радіометрів від енергії альфа- або бета- випромінювання. | 10.3.2 | + | + |
| 3.3 | Перевірка спрацювання порогової сигналізації | 10.3.3 | + | + |

4.2 У разі отримання негативних результатів будь-якої з операцій повірка припиняється, радіометр визнається не придатним до застосування.

5 ЗАСОБИ ПОВІРКИ

5.1 Перелік еталонів, засобів повірки та допоміжного обладнання, а також операції повірки (пункти цього стандарту), під час яких їх застосовано, зазначено в Таблиці 2 та Таблиці 3.

Таблиця 2 – Еталони, необхідні для проведення повірки

| Пункт (и) стандарту | Назва еталона, метрологічні характеристики |
| --- | --- |
| п.10.3 | Джерела альфа-випромінювання з радіонуклідом 239Pu типів 1П9, 2П9, 3П9, 4П9, 5П9, 6П9: площа робочої поверхні 1, 4, 10, 40, 100 і 160 см2; розширена відносна невизначеність калібрування (k=2, P=0,95) – 4 %. |
| п.10.3 | Джерела альфа-випромінювання спеціального призначення з радіонуклідами, що передбачені у технічній документації на радіометр: площа робочої поверхні 1 см2; зовнішнє альфа- випромінювання в діапазоні від 103 с-1 до 2·104 с-1; розширена відносна невизначеність калібрування (k=2, P=0,95) – 4 %. |
| п.10.3 | Джерела бета-випромінювання з радіонуклідами 90Sr+90Y типів 1С0, 2С0, 3С0, 4С0, 5С0, 6С0: площа робочої поверхні 1, 4, 10, 40, 100 і 160 см2; розширена відносна невизначеність калібрування (k=2, P=0,95) – 4 %. |
| п.10.3 | Джерела бета-випромінювання спеціального призначення з радіонуклідами, що передбачені у технічній документації на радіометр: площа робочої поверхні 1 см2; зовнішнє бета- випромінювання в діапазоні від 103 с-1 до 2·104 с-1; розширена відносна невизначеність калібрування (k=2, P=0,95) – 4 % |

Таблиця 3 – Засоби повірки, допоміжне обладнання, необхідні для проведення повірки

| Пункт (и) стандарту | Засоби повірки, допоміжне обладнання, метрологічні або основні технічні характеристики |
| --- | --- |
| п.7 | Психрометр аспіраційний МВ-4М Діапазон вимірювання температури – від 10 0С до 30 0С. Похибка при вимірюванні температури – ( 0,1 0С. Діапазон вимірювання відносної вологості – від 20 % до 90%. Відносна похибка при вимірюванні відносної вологості – ( 2 %. |
| п.7 | Барометр - анероід контрольний М-67 Діапазон вимірювання тиску – від 81,3 кПа до 105,3 кПа (від 610 мм рт. ст. до 790 мм рт. ст.). Похибка при вимірювання тиску – ( 0,107 кПа (0,8 мм рт.ст.). |
| п.7 | Дозиметр-радіометр гамма-, бета-випроміню-вань РКС-01 “СТОРА” Диапазон вимірювань потужності амбієнтного еквіваленту дози гамма-випромінення – від 0,1 мкЗв/год до 1 мЗв/год. Границя допустимої основної відносної похибки вимірюванні амбієнтного еквіваленту дози гамма-випромінення при Р=0,95 – 25% |

Дозволяється застосування інших еталонів та засобів повірки, що забезпечують повірку з необхідною точністю.

Примітка 1. Співвідношення між розширеною невизначеністю вимірювань за певної довірчої ймовірності, що забезпечує еталон(-и), та максимально допустимою похибкою радіометра, що підлягає повірці, повинно становити не менше ніж 1:3.

Примітка 2. Еталони повинні бути калібровані з дотриманням міжкалібрувальних інтервалів. Простежуваність еталонів повинна бути документально підтверджена.

Еталони повинні відповідати вимогам, встановленим розділом ДСТУ OIML D 8, ДСТУ OIML D 23.

Примітка 3. Засоби повірки повинні мати чинні свідоцтва про повірку або сертифікати/свідоцтва про калібрування.

Примітка 4. Метрологічні та технічні характеристики допоміжного обладнання, необхідного для проведення повірки, повинні бути документально засвідчені. Вимоги до допоміжного обладнання встановлено в ДСТУ OIML D 23.

#### 6 ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

6.1 Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки радіометрів, повинен відповідати вимогам (3(.

7 УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПОВІРКИ

Під час проведення повірки повинні виконуватися такі умови:

- температура навколишнього повітря – від 15 оC до 25 оC;

- відносна вологість повітря – від 30 % до 80 %;

- атмосферний тиск - від 86 кПа до 106,7 кПа.

Зміна температури за час повірки 2 години не повинна перевищувати 5 оC.

Потужність амбієнтного еквіваленту дози зовнішнього гамма-випромінення не повинна перевищувати 0,2 мкЗв/год.

Умови проведення повірки повинні бути документовані у протоколі повірки, форму та вимоги до змісту якого наведено в додатку Б до цього стандарту.

8 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

8.1 Під час проведення повірки необхідно дотримуватися вимог щодо безпеки умов праці, охорони навколишнього середовища, наведених в експлуатаційних документах на радіометри та засоби повірки.

8.2 Процес проведення повірки належить до робіт зі шкідливими умовами праці.

9 ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ПОВІРКИ

9.1 Перед проведенням повірки необхідно:

- пересвідчитись у наявності метрологічного маркування за результатами оцінки відповідності для тих радіометрів, що введені в обіг після введення технічного регламенту (5( або свідоцтва про попередню повірку, відбитка повірочного тавра для тих радіометрів, що введені в обіг до введення технічного регламенту (5(;

- перевірити комплектність необхідними допоміжними пристроями, що подаються на повірку разом з радіометрами у відповідності з експлуатаційними документами;

- перевірити наявність документів, що підтверджують результати калібрування еталона та повірки чи калібрування допоміжних засобів повірки;

- підготувати еталон та допоміжні засоби відповідно до їх експлуатаційних документів.

10 ПРОВЕДЕННЯ ПОВІРКИ

10.1 Зовнішній огляд

10.1.1 Зовнішній огляд проводять візуально.

10.1.2 Результати вважаються задовільними, якщо під час зовнішнього огляду встановлено:

- наявність пломб, установлених під час повірки, і пломб, установлених під час монтажу на місці експлуатації, у місцях пломбування, що визначені експлуатаційними документами на радіометри з метою недопущення несанкціонованого втручання;

- відсутність зовнішніх пошкоджень радіометрів;

- відсутність дефектів відлікового пристрою, що ускладнюють зчитування показів радіометрів;

- відсутність дефектів, що ускладнюють зчитування маркування радіометрів;

- наявність чіткого зображення написів на відліковому пристрої радіометрів;

10.1.3 Результати зовнішнього огляду документують в протоколі повірки.

10.2 Перевірка працездатності

10.2.1 Перед проведенням повірки необхідно забезпечити наявність заземлення для всіх засобів повірки згідно з експлуатаційними документами на них.

10.2.2 Для перевірки працездатності здійснюють такі операції:

- підготовка радіометра до вмикання згідно експлуатаційної документації;

- вмикання, прогрів протягом часу, що вказано в експлуатаційної документації;

- контролювання рівня власного фону радіометра згідно вимог експлуатаційних документів;

- контролювання наявності реакції радіометра на опромінення детектора джерелом альфа- або бета- випромінення, поверхнева густина потоку частинок альфа- або бета- випромінення від якого у 3 раза перевищує нижню границю діапазону вимірювання радіометра.

10.2.3 Результати перевірки вважаються задовільними, якщо виконано вимоги пункту 10.2.2 цього стандарту.

10.2.4 Результати перевірки працездатності документують в протоколі повірки.

10.3 Визначення метрологічних характеристик

10.3.1 Перевірка діапазону вимірювань поверхневої густини потоку частинок альфа- або бета- випромінювання та границі допустимої основної відносної похибки при вимірювані поверхневої густини потоку частинок альфа- або бета- випромінювання.

10.3.1.1 Для радіометрів з детекторами, що мають задану площу вхідного вікна, з наборів джерел альфа- випромінення типів 1П9 - 6П9 та бета- випромінення типів 1С0 - 6С0, вибирають джерела мінімальною площею робочої поверхні, що забезпечує повне перекриття вхідного вікна. Для радіометрів з вхідним вікном детектора площею понад 160 см2 повинні бути обрані джерела типу 5П9 та 5С0 при круглому або типу 6П9 та 6С0 - при прямокутному вхідному вікні детектора.

10.3.1.2 Поверхнева густина потоку частинок альфа- або бета- випромінювання від джерела розраховується за наступною формулою

(1)

де  - активність джерела альфа- або бета- випромінення на момент проведення повірки, Бк;

- площа джерела альфа- або бета- випромінення, см2 ;

- коефіцієнт переходу від активності джерела альфа- або бета- випромінення до потоку частинок альфа- або бета- випромінення у кут 2(, для альфа- випромінення - =2,04, для бета- випромінення - =2,66.

10.3.1.3 Якщо площа вхідного вікна детектора радіометра перевищує площу джерела альфа- або бета- випромінення, поверхнева густина потоку частинок альфа- або бета- випромінювання визначається, як добуток  та відношення , де  - площа вхідного вікна детектора радіометра, см2 .

10.3.1.4 При використанні джерел мінімальної робочої площею поверхні, що забезпечує повне перекриття вхідного вікна детектора, положення детектора відносно джерела при вимірах не змінюють. При площі робочої поверхні джерела, що перевищує розміри детектора, вимірювання проводять при центральному положенні детектора і при його зміщенні на 15 мм від центру по взаємно перпендикулярним напрямам.

10.3.1.5 Якщо площа вхідного вікна детектора перевищує 160 см2, вимірювання проводять при центральному положенні джерела і при його зміщенні в сторони в межах чутливої поверхні детектора, при цьому за показання радіометра приймають усереднене значення.

10.3.1.6 Діапазон вимірювань поверхневої густини потоку частинок альфа- або бета- випромінювання перевіряють в трьох точках, відповідних 30 %, 50 % та 75 % верхнього значення діапазону вимірювань, якщо інше не вказано у експлуатаційних документах на радіометр. Детектор радіометра, що повіряється, встановлюють над центром джерела альфа- або бета- випромінення на відстані від джерела, що зазначено в технічній документації на радіометр конкретного типу.

Примітка. Допускається перевіряти діапазон вимірювань поверхневої густини потоку частинок альфа- або бета- випромінювання в інтервалах, відповідних 0,1-0,3; 0,4-0,6; 0,7-0,9 верхнього значення діапазону вимірювань. Не допускається при перевірці застосовувати коліматори і поглиначі, що ослабляють потік альфа- або бета- випромінювання, що падає на площу робочої поверхні детектора.

10.3.1.7 Під час перевірки діапазону вимірювань необхідно проводити п’ять спостережень у кожній точці, якщо інше не вказано у експлуатаційної документації на радіометр.

10.3.1.8 Довірчу границю основної відносної похибки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок альфа- або бета- випромінювання у відсотках визначити відповідно до розділу 11.

10.3.1.9 Результати операцій повірки документують в протоколі повірки.

10.3.1.10 Результат перевірки вважається позитивним, якщо одержане значення максимально допустимої похибки радіометра відповідає вимогам ДСТУ 7216 , відповідність якому надає презумпцію відповідності суттєвим вимогам технічного регламенту (6( для тих радіометрів, що введені в обіг після введення технічного регламенту (6( або вимогам експлуатаційної документації для тих радіометрів, що введені в обіг до введення технічного регламенту (6(.

10.3.2 Перевірка залежності чутливості радіометрів від енергії альфа- або бета- випромінювання.

Примітка. Вимоги цього пункту перевіряються тільки якщо радіометри призначені для вимірювання радіонуклідів з енергією альфа- випромінення відмінною від енергії радіонукліда 239Pu або з енергією бета- випромінення відмінною від енергії радіонукліда 90Sr+90Y та у технічної документації на які є вимоги, щодо контролювання енергетичної залежності чутливості радіометрів.

10.3.2.1 Для визначення залежності чутливості радіометра від енергії альфа- випромінення вибирають одне джерело типу 1П9 із зовнішнім альфа- випромінюванням в діапазоні від 103 с-1 до 2·104 с-1 і джерела спеціального призначення з радіонуклідами, передбаченими в технічній документації на радіометр площиною 1 см2.

10.3.2.2 Для визначення залежності чутливості радіометра від енергії бета- випромінення вибирають одне джерело типу 1С0 із зовнішнім бета- випромінюванням в діапазоні від 103 с-1 до 2·104 с-1 і джерела спеціального призначення з радіонуклідами, передбаченими в технічній документації на радіометр площиною 1 см2.

10.3.2.3 Детектор радіометра, що повіряється, встановлюють над центром джерела типу 1П9 (радіонуклід 239Pu) для альфа- випромінення або типу 1С0 (радіонуклід 90Sr+90Y) для бета- випромінення, на відстані від джерела, що зазначено в технічній документації на радіометр. Вимірювання поверхневої густини потоку частинок альфа- або бета- випромінювання проводять не менше п'яти разів і обчислюють середнє арифметичне значення  за формулою (12.1).

10.3.2.4 Замість джерела типу 1П9 (радіонуклід 239Pu) для альфа- випромінення або типу 1С0 (радіонуклід 90Sr+90Y) для бета випромінення, на те ж місце поміщають джерело з іншим радіонуклідом. Вимірювання проводять аналогічно п.11.3.2.3. Такі ж вимірювання проводять з усіма джерелами, що зазначені в технічній документації на радіометр.

10.3.2.5 Залежність чутливості радіометра від енергії альфа- або бета- випромінення по відношенню до джерел типу 1П9 (радіонуклід 239Pu) для альфа- випромінення або типу 1С0 (радіонуклід 90Sr+90Y) для бета- випромінення обчислюють у відсотках за формулою

,					(2)

де  - поверхнева густина потоку частинок альфа- або бета- випромінювання від джерела спеціального призначення з радіонуклідом відмінним від радіонукліда 239Pu для альфа- випромінення та радіонукліда 90Sr+90Y для бета- випромінення.

10.3.2.6 Результат перевірки вважається позитивним, якщо одержане значення енергетичної залежності не перевищує значень, вказаних в технічній документації на радіометр.

10.3.3 Перевірка спрацювання порогової сигналізації.

Примітка. Вимоги цього пункту перевіряються тільки для радіометрів спеціального призначення (сигналізаторів забрудненості).

10.3.3.1 Виконуючи вимоги п. 10.3.1.1, розташувати детектор радіометра, що повіряється, над центром джерела альфа- або бета- випромінення, на відстані від джерела, що зазначено в технічній документації на радіометр. Поверхнева густина потоку частинок від джерела для альфа- випромінювання повинна бути в більше 10 хв-1·см-2, для бета- випромінення – більше 50 хв-1·см-2, але менша 0,7 від верхньої границі діапазону вимірювання радіометра для альфа- або бета- випромінювання.

10.3.3.2 Встановити значення спрацювання порогової сигналізації на 15 % менше ніж величина поверхневої густини потоку частинок альфа- або бета- випромінення від джерела для радіометрів, що було введено в обіг після введення технічного регламенту (7(. Для радіометрів, що було введено в обіг до введення технічного регламенту (7(, встановити значення спрацювання порогової сигналізації менше ніж величина поверхневої густини потоку частинок альфа- або бета- випромінення від джерела на відсоток, що дорівнює границі допустимої основної похибки вимірювання поверхневої густини потоку частинок альфа- або бета- випромінення, наведеної в технічної документації на радіометр.

10.3.3.2 Результат перевірки вважається позитивним, якщо спостерігалося спрацювання порогової сигналізації радіометра.

11 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ

11.1 Результати вимірювань та розрахунків та інші дані, отримані під час проведення повірки, повинні бути задокументовані в протоколі повірки або у робочому журналі.

11.2 Визначаємо довірчу границю основної відносної похибки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок альфа- або бета- випромінювання у відсотках

11.2.1 Обчислити середнє значення поверхневої густини потоку частинок альфа- або бета- випромінювання за формулою

(3)

11.2.2 Обчислити довірчу границю відносної випадкової похибки результату вимірювання за формулою

(4)

де  = 2,78 - коефіцієнт Стьюдента при п’яти спостереженнях і довірчої ймовірності  = 0,95;

- відносне середнє квадратичне обчислюється за формулою

(5)

11.2.3 Обчислити границю відносної невиключеної систематичної похибки результату вимірювання за формулою

,				(6)

де  - розширена невизначеність калібрування (k=2, P=0,95) джерел альфа- або бета- випромінення.

11.2.4 Якщо , то .

11.2.5 Якщо , то .

11.2.5 Якщо , то .

де К – коефіцієнт, який залежить від співвідношення випадкової та невиключеної систематичної похибки і обчислюється за формулою

(7)

де SΣ – оцінка сумарного середнього квадратичного відхилення результату вимірювань, яка обчислюється за формулою

(8)

12 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОВІРКИ

12.1 Позитивні результати повірки радіометрів засвідчують записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та (або) оформленням свідоцтва про повірку радіометра за формою згідно з додатком 2 до (2(.

12.2 У разі якщо за результатами повірки радіометр визнано таким, що не відповідає встановленим вимогам, анулюють свідоцтво про повірку радіометра та (або) роблять відповідний запис в експлуатаційних документах протягом одного робочого дня (у разі проведення повірки на місці експлуатації) та оформлюють довідку про непридатність радіометра за формою згідно з додатком 4 до (2(.

12.3 Копії свідоцтв про повірку або довідок про непридатність зберігають протягом 10 років.

12.4 За результатами експертної повірки персонал, що проводив повірку, складає висновок у довільній формі, який затверджує керівник організації виконавця.

У висновку зазначаються результати повірки радіометра в обсязі, визначеному в заяві на проведення експертної повірки.

12.5 За результатами інспекційної повірки складають довідку згідно з додатком 5 [2], яку підписує персонал, що проводив повірку, та керівник організації виконавця.

ДОДАТОК А

(обов’язковий)

ФОРМА ПРОТОКОЛУ ПОВІРКИ

Протокол повірки повинен містити таку інформацію:

- назва документа (Протокол повірки);

- назва та адреса виконавця;

- однозначна ідентифікація протоколу повірки, наведення ідентифікації із зазначенням загальної кількості сторінок на кожній сторінці протоколу з тим, щоб забезпечити чітку ідентифікацію кінця протоколу повірки;

- дата проведення повірки;

- назва замовника;

- умови, за яких проводили повірку і які впливають на результати вимірювань;

- однозначна ідентифікація еталонів та засобів повірки (зокрема, якщо необхідно, з наведенням назви виробника, познаки моделі або типу та серійні номери);

- основні метрологічні характеристики еталонів та засобів повірки;

- опис та ідентифікація радіометрів, що пройшли повірку;

- результат кожної операції повірки;

- результати повірки із зазначенням одиниць вимірювання та отриманих похибок;

- значення максимально допустимої похибки;

- висновок про придатність чи непридатність до застосування;

- додаткова інформація за необхідності;

- прізвище та ініціали, посада та підпис особи, яка проводила повірку.

Примітка 1. Примірники протоколів повірки, виконані на папері, повинні мати нумерацію сторінок з зазначанням загальної кількості сторінок.

Примітка 2. Лабораторіям рекомендовано додавати заяву про те, що протокол повірки не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії (за необхідності).

ДОДАТОК В

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

(1( Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

(2( Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08 лютого 2016 року N 193, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за N 278/28408.

(3( Критерії, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 23.09.2015 № 1192, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2015 р. за № 1213/27658

(4( Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями, затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 13.10.2016 № 1747, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 р. за № 1417/29547

(5( Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджено постановою Кабінету Міністрів України 13.01.2016 № 94.

УКНД 17.240

Ключові слова: повірка, радіометр забрудненості, альфа- та/або бета-активна речовина, поверхнева густина потоку

Необхідно виконати вимоги ДСТУ 1.5 до:

оформлення додатків – 5.12 ДСТУ 1.5

викладання стандарту – розділ 6 ДСТУ 1.5

таблиць – 6.4 ДСТУ 1.5

рисунків – 6.5 ДСТУ 1.5

формул – 6.6 ДСТУ 1.5

посилань – 6.7 ДСТУ 1.5

приміток – 6.8 ДСТУ 1.5

позначення фізичних величин та одиниць фізичних величин – 6.13 ДСТУ 1.5

оформлення проекту стандарту – 8.1 ДСТУ 1.5.

Правила оформлення стандарту – Додаток Л ДСТУ 1.5 тощо.