НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ _______:2017

Метрологія

#### Методика повірки

#### Термометри безконтактні цифрові

#### Назва ЗВТ

(Проект, друга редакція)

Київ
_________________________________
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр«Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ ДП «УкрНДНЦ» від ____ _________ 201_ р. № ____ з 201__-___-___

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить ______________________________________________

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу ____________________ чи уповноваженої ним особи

__________, 2017

ЗМІСТ

|  | С. |
| --- | --- |
| Вступ |  |
| 1 Сфера застосування…………………………………………………….………….. | 1 |
| 2 Нормативні посилання ………………………………………………………….… | 2 |
| 3 Терміни та визначення понять…………………………………………………… | 2 |
| 4 Познаки та скорочення……………………………………………………………… 5 Операції повірки…………………………………………………………………….... 6 Засоби повірки………………………………………………………………………. 7 Вимоги до кваліфікації персоналу………………………………………………… 8 Умови проведення повірки………………………………………………………… 9 Вимоги щодо безпеки....................................................................................... 10 Підготовка до проведення повірки……………………….….…………..…...... 11 Проведення повірки …………………………………………….………………… 12 Оформлення результатів повірки……………………………….………….….. | 2 3 3 4 5 5 5 6 9 |
| Додаток А (обов’язковий) Вимоги до еталона………………………..……......... Додаток Б (обов’язковий) Вимоги до змісту протоколу повірки…..………….. Додаток В (довідковий) Бібліографія………………………………….…………… | 10 12 13 |

0 ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки ( термометрів безконтактних цифрових, що перебувають в експлуатації.

Під час розроблення стандарту було застосовано [9].

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ

#### Методика повірки

#### Термометри безконтактні цифрові

METROLOGY

Verification procedure

Non-contact digital thermometers

Чинний від ____________

- СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на термометри безконтактні цифрові (далі – термометр) та встановлює методику їх повірки, а саме: операції повірки, засоби повірки, вимоги до кваліфікації персоналу, умови проведення повірки, вимоги щодо безпеки, підготовку до проведення та проведення повірки, обробку результатів вимірювань та оформлення результатів повірки.

1.2 Цей стандарт застосовують для проведення періодичної повірки,  а також можуть застосовувати для проведення позачергової, інспекційної та експертної повірки відповідно до вимог (2(.

1.3 Стандарт призначено для застосування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, які відповідно до (1( здійснюють повірку безконтактних термометрів.

1.4 Під час повірки безконтактних термометрів необхідно додатково керуватись експлуатаційними документами на безконтактні термометри та засоби повірки, зазначені в розділі 6 цього стандарту.

1.5 Міжповірочний інтервал для безконтактних термометрів визначають згідно з (4(.

1.6 Повірка безконтактних термометрів, які не застосовують у сфері законодавчо регульованої метрології, може здійснюватися згідно із цим стандартом на добровільних засадах.

1.7 Вимоги щодо безпеки повірки викладено в розділі 9 цього стандарту.

- НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація

ДСТУ OIML D 23:2008 Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

- ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в (1, 7, 8, 9].

- ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ЕД – експлуатаційні документи

tП – покази термометра, який повіряють

tЕ – покази еталонної установки

Δ – основна абсолютна похибка термометра

5 ОПЕРАЦІЇ ПОВІРКИ

5.1 Під час проведення повірки безконтактних термометрів (далі – повірка) виконують операції, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Операції повірки

| Ч.ч. | Назва операції повірки | Номер пункту стандарту | Проведення операції під час періодичної (позачергової) повірки | Проведення операції під час повірки після ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішній огляд | 11.1 | + | + |
| 2 | Перевірка працездатності | 11.2 | + | + |
| 3 | Визначення основної похибки | 11.3 | + | + |

5.2 Результати операцій повірки документують в протоколі повірки, вимоги до змісту якого наведено у додатку Б.

5.3 У разі отримання негативних результатів будь-якої з операцій  повірку припиняють, а безконтактний термометр визнають непридатним до застосування.

6 ЗАСОБИ ПОВІРКИ

6.1 Перелік еталонів, засобів повірки та допоміжного обладнання, а також операції повірки, під час яких їх застосовано, зазначено в таблиці 2 та таблиці 3.

Таблиця 2 – Еталони, необхідні для проведення повірки

| Пункт стандарту | Назва еталона, метрологічні характеристики |
| --- | --- |
| 11.3 | Установка (далі – еталонна установка) на базі випромінювачів типу „чорне тіло” (далі – випромінювач) або установка на базі випромінювачів-компараторів типу „чорне тіло” (далі – компаратор) та пірометрів. Розширена невизначеність відтворення установкою радіаційних температур повинна бути не більше 0,6 ºС для температур до 100 ºС та не більше 0,6 % для температур понад 100 ºС |

Таблиця 3 – Засоби повірки, допоміжне обладнання, необхідні для проведення повірки (далі – засоби повірки)

| Пункт(и) стандарту | Засоби повірки, допоміжне обладнання, метрологічні або основні технічні характеристики |
| --- | --- |
| 8 | Засіб вимірювання температури навколишнього повітря з розширеною невизначеністю вимірювання температури 1,0 ºС (коефіцієнт охоплення k = 2) у діапазоні від 18 ºС до 28 ºС |
| 8 | Засіб вимірювання відносної вологості навколишнього повітря з розширеною невизначеністю вимірювання відносної вологості 7 % (коефіцієнт охоплення k = 2) у діапазоні від 30 % до 80 % |
| 8 | Засіб вимірювання атмосферного тиску з розширеною невизначеністю вимірювання атмосферного тиску 0,2 кПа (коефіцієнт охоплення k = 2) у діапазоні від 96,0 кПа до 104,0 кПа |

Дозволяється застосування інших еталонів та засобів повірки, що забезпечують повірку з необхідною точністю.

Примітка 1. Співвідношення між невизначеністю вимірювань за довірчої ймовірності p = 0,95 (коефіцієнт охоплення k = 2), що забезпечує еталон, та максимально допустимою похибкою безконтактного термометра, що підлягає повірці, повинно становити не менше ніж 1:3.

Примітка 2. Еталони повинні бути калібровані з дотриманням міжкалібрувальних інтервалів. Простежуваність еталонів повинна бути документально підтверджена.

Еталони повинні відповідати вимогам, встановленим ДСТУ OIML D 8, ДСТУ OIML D 23 та вимогам, зазначеним в додатку А до цього стандарту.

Примітка 3. Засоби повірки повинні мати чинні свідоцтва про повірку або сертифікати/свідоцтва про калібрування.

Примітка 4. Метрологічні та технічні характеристики допоміжного обладнання, необхідного для проведення повірки, повинні бути документально засвідчені. Вимоги до допоміжного обладнання встановлено в ДСТУ OIML D 23.

#### 7 ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

7.1 Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки безконтактних термометрів, повинен мати професійну підготовку в галузі метрології, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра, бакалавра, магістра за інженерно-технічними спеціальностями, досвід роботи не менше ніж один рік.

7.2 Роботи з повірки безконтактних термометрів повинні виконувати фахівці, які в установленому порядку пройшли інструктаж з охорони праці,  ознайомлені з вимогами щодо безпеки умов праці, наведеними в ЕД на еталони та засоби повірки.

7.3 Персонал, відповідальний за виконання робіт з повірки безконтактних термометрів, повинен відповідати вимогам (3(.

8 УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПОВІРКИ

8.1 Під час проведення повірки повинні виконуватися такі умови:

- температура навколишнього повітря – від 18 ºC до 28 ºC;

- відносна вологість повітря – від 30 % до 80 %, без конденсації;

- атмосферний тиск – від 96 кПа до 104 кПа.

8.2 Умови проведення повірки повинні бути документовані  у протоколі повірки.

9 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

9.1 При проведенні повірки необхідно дотримуватися вимог безпеки згідно з [6], вимог безпеки, що діють на підприємстві, а також вказівок щодо безпеки умов праці, охорони навколишнього середовища,  наведених в ЕД на еталони, засоби повірки та безконтактні  термометри, що підлягають повірці.

10 ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ПОВІРКИ

10.1 Перед проведенням повірки необхідно:

- перевірити наявність документів, що підтверджують результати калібрування еталонів та повірки чи калібрування засобів повірки;

- підготувати еталони та засоби повірки відповідно до їх ЕД;

- перевірити наявність заземлення для еталонів згідно з ЕД на них;

- підготувати безконтактні термометри, що підлягають повірці, відповідно до їх ЕД.

11 ПРОВЕДЕННЯ ПОВІРКИ

11.1 Зовнішній огляд

11.1.1 Зовнішній огляд проводять візуально.

11.1.2 Результати вважаються задовільними, якщо під час зовнішнього огляду встановлено:

- наявність метрологічного маркування для безконтактних термометрів, що введені в обіг за результатами оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки згідно з Технічним регламентом (5(, та/або свідоцтва про попередню повірку чи відбитка повірочного тавра тощо;

Примітка. Під час позачергової повірки наявність свідоцтва про попередню повірку та цілісність відбитка повірочного тавра не вимагаються.

- наявність ЕД на термометр, що подається на повірку;

- відповідність комплектності термометра, що подається на повірку, ЕД на термометр;

- відсутність дефектів, що ускладнюють зчитування маркування термометра;

- відповідність маркування ЕД на термометр;

- відсутність зовнішніх пошкоджень термометра;

- відсутність дефектів, що ускладнюють зчитування показань термометра.

11.2 Перевірка працездатності

11.2.1 Результат перевірки працездатності термометра вважається задовільним, якщо при увімкненні живлення термометра наявна індикація відповідних символів на дисплеї термометра згідно з вимогами ЕД на термометр.

11.3 Визначення основної похибки та обробка результатів вимірювання

11.3.1 Визначення основної похибки здійснюють у температурних точках, приблизно рівномірно розподілених за діапазоном вимірювання термометра, включаючи точки на границях діапазону. Значення температурних точок на границях діапазону мають бути в межах значень температур, наведених  в таблиці 4.

Таблиця 4

| Значення границь ТГР діапазону термометра, ºС | Діапазон значень температур при визначенні основної похибки термометра, ºС |
| --- | --- |
| Нижня границя: мінус ТГР | Від -ТГР до (-ТГР + 5) |
| Нижня границя: 0,0 | Від 0,0 до 5,0 |
| Нижня границя: 100,0 | Від 100,0 до 105,0 |
| Верхня границя: 100,0 | Від 95,0 до 100,0 |
| Нижня границя: ТГР > 100 | Від ТГР до (ТГР + 0,03·ТГР) |
| Верхня границя: ТГР > 100 | Від ТГР до (ТГР – 0,03·ТГР) |

Кількість температурних точок, за яких провадять визначення основної похибки, залежить від діапазону вимірювання термометра, але має бути не менше трьох. Якщо діапазон вимірювання термометра становить понад 600 ºС, інтервал між температурними точками, за яких провадять визначення основної похибки, не повинен перевищувати 300 ºС.

11.3.2 Під час повірки термометр, що підлягає повірці, закріплюють у тримачі  юстирувального пристрою та коректують його положення таким чином, щоб збігалися оптичні осі термометра та порожнини випромінювача/компаратора. Відстань між термометром та дном порожнини випромінювача/компаратора обирають з урахуванням значення показника візування пірометра.

11.3.3 За умови наявності в термометрі функції корекції на значення випромінювальної здатності, в термометрі, що підлягає повірці, встановлюють значення випромінювальної здатності ε = 1.

11.3.4 На випромінювачі/компараторі встановлюють температуру, що відповідає першій температурній точці в діапазоні вимірювань термометра, що підлягає повірці.

11.3.5 Випромінювач/компаратор виводять на стабільний режим згідно з ЕД.

11.3.6 Реєструють покази еталонної установки та термометра, який повіряють. Вимірювання термометром проводять з урахуванням часу встановлення показів термометра, наведеного в його ЕД.

11.3.7 Розраховують різницю Δi = tПi – tЕi між показами термометра, який повіряють tПi, та еталонної установки tЕi.

11.3.8 Операції за підпунктами 11.3.6, 11.3.7 повторюють три рази, при цьому перед кожним вимірюванням перекривають поле зору термометра заслінкою.

11.3.9 За основну абсолютну похибку термометра приймають найбільшу за абсолютним значенням різницю Δi між показами термометра, який повіряють, та еталонної установки, розраховану за 11.3.7.

11.3.10 На випромінювачі/компараторі послідовно встановлюють температури, що відповідають наступним температурним точкам згідно з 11.3.1, та здійснюють операції  за підпунктами 11.3.5 – 11.3.9.

11.3.11 Результати визначення основної абсолютної похибки вважаються  задовільними, якщо Δ не перевищує границь допустимої основної похибки, наведених в ЕД на термометр.

11.3.12 Якщо величина Δ перевищує границі допустимої основної  похибки за однієї з температур, вимірювання повторюють за цієї температури. У разі отримання незадовільного результату повірку припиняють.

12 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОВІРКИ

12.1 Позитивні результати повірки безконтактного термометра засвідчують записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі ЕД та/або оформленням свідоцтва про повірку термометра за формою згідно з додатком 2 до (2(.

12.2 У разі, якщо за результатами повірки термометр визнано таким, що не відповідає встановленим вимогам, анулюють попереднє свідоцтво про повірку термометра, якщо воно є чинним на момент проведення повірки, або роблять відповідний запис в ЕД  та оформлюють довідку про непридатність за формою згідно з додатком 4 до (2(.

12.3 Копії свідоцтв про повірку або довідок про непридатність зберігають протягом 10 років.

12.4 За результатами експертної повірки персонал, що проводив повірку, складає висновок у довільній формі, який затверджує керівник організації виконавця.

У висновку зазначають результати повірки термометра в обсязі, визначеному в заяві на проведення експертної повірки.

12.5 За результатами інспекційної повірки складають довідку згідно з додатком 5 до [2], яку підписує персонал, що проводив повірку, та керівник організації виконавця.

ДОДАТОК А

(обов’язковий)

Вимоги до еталонної установки

А.1 Вимоги до конструкції

А.1.1 До складу еталонної установки на базі випромінювача типу „чорне тіло”  входять:

випромінювач типу „чорне тіло”;

юстирувальний пристрій для термометрів, що підлягатимуть повірці.

А.1.2 До складу еталонної установки на базі випромінювача-компаратора типу „чорне тіло”  та пірометра входять:

випромінювач-компаратор типу „чорне тіло”;

юстирувальний пристрій для термометрів, що підлягатимуть повірці;

пірометр.

А.1.3 Порожнина випромінювача/компаратора може бути циліндричного або сферичного типів.

А.1.4 Випромінювач/компаратор  повинен мати систему автоматичного регулювання  температури.

А.1.5 У випромінювачах/компараторах з нижньою границею відтворюваних радіаційних температур нижче 0 ºС має бути передбачена система захисту від наморожування.

А.1.6 Геометричні параметри порожнини (глибина та діаметр порожнини, форма дна порожнини, діаметр вихідної апертури) випромінювача/компаратора у сукупності з характеристиками матеріалу/покриття порожнини мають забезпечувати ефективну випромінювальну здатність ε ≥ 0,985.

А.1.7 Діаметр апертури порожнини  випромінювача/компаратора має бути щонайменше у 1,5 рази більше діаметра площадки, яку візують термометри, що підлягатимуть повірці, у площині вказаної апертури на робочій відстані від неї.

А.1.8 Юстирувальний пристрій має забезпечувати юстування термометрів, що підлягатимуть повірці, по оптичній осі порожнини випромінювача/компаратора.

А.2 Вимоги до діапазону відтворюваних радіаційних температур

А.2.1 Діапазон відтворюваних еталонною установкою радіаційних температур має забезпечувати повірку безконтактних термометрів у температурних точках, приблизно рівномірно розподілених за діапазоном вимірювання конкретного термометра, включаючи точки на границях діапазону відповідно до 11.3.1 даного стандарту.

А.3 Вимоги до метрологічних характеристик

А.3.1 Просторова неоднорідність температури порожнини випромінювача/компаратора  повинна бути не більше ± 0,2 ºС в діапазоні температур до 200 ºС та не більше ± 0,1 % в діапазоні температур понад 200 ºС.

А.3.2 Короткочасна нестабільність температури порожнини випромінювача/компаратора в стаціонарному режимі протягом 30 хвилин повинна бути не більше ± 0,1 ºС в діапазоні температур до 100 ºС та не більше ± 0,1 % в діапазоні температур понад 100 ºС.

А.3.3 Еталонна установка, що застосовується для повірки безконтактних  термометрів, має бути калібрована з врахуванням складової невизначеності, обумовленої нестабільністю відтворення установкою радіаційних температур  за міжкалібрувальний інтервал.

ДОДАТОК  Б

(обов’язковий)

#### Вимоги до змісту протоколу повірки

Протокол повірки повинен містити таку інформацію:

- назва документа (Протокол повірки);

- назва та адреса лабораторії-виконавця;

- однозначна ідентифікація протоколу повірки, наведення ідентифікації із зазначенням загальної кількості сторінок на кожній сторінці протоколу з тим, щоб забезпечити чітку ідентифікацію кінця протоколу повірки;

- дата проведення повірки;

- назва замовника;

- умови, за яких проводили повірку і які впливають на результати вимірювань;

- однозначна ідентифікація еталонів та засобів повірки (зокрема, якщо необхідно, з наведенням назви виробника, познаки моделі або типу та серійні номери);

- основні метрологічні характеристики еталонів та засобів повірки;

- опис та ідентифікація термометрів, що пройшли повірку;

- результат кожної операції повірки;

- результати повірки із зазначенням одиниць вимірювання та отриманих похибок;

- значення максимально допустимої похибки;

- висновок про придатність чи непридатність до застосування;

- додаткова інформація за необхідності;

- прізвище та ініціали, посада та підпис особи, яка проводила повірку.

Примітка. Рекомендується додавати заяву про те, що протокол повірки не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії-виконавця.

ДОДАТОК  В

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 15.06.2014 р. №1314-VII

2 Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.02.2016 року за № 278/28408

3 Критерії, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 23.09.2015 № 1192, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.10.2015 за № 1213/27658

4 Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями, затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 13.10.2016 № 1747, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.11.2016 за № 1417/29547

5 Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94

6 НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 № 41, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533

7 Міжнародний словник з метрології – Основні й загальні поняття та пов’язані з ними терміни (VIM). Видання 3 (JCGM200:2012)

8 Міжнародний словник термінів у законодавчо регульованій метрології (VIML). OIML V1: 2013(E/F)

9 IEC TS 62492-2  Industrial process control devices – Radiation thermometers – Part 2: Determination of the technical data for radiation thermometers.

__________________________________________________________________

УКНД 17.200.20

Ключові слова: методика повірки, безконтактний термометр, похибка термометра

__________________________________________________________________